## AAMI_VEB_SOFF
Test Protocol
Training Time | 5 min |  | Spe | [6 empty] | Accuracy | 맞춘 확률
Alpha | 0.9999 | [8 empty] | Se | 모든 이벤트 중 이벤트를 제대로 볼 확률
RecordType | 0
S | OFF | [8 empty] | Spe | 모든 non-event 중 non-event 를 제대로 볼 확률
| Correct Normal | Wrong Normal | Correct VEB | Wrong VEB | [5 empty] | PPR | 이벤트 디텍팅한 것 중 이벤트를 맞출 확률
RecordNum | Normal(G) as Normal | Normal(G) as VEB | VEB(G) as VEB | VEB(G) as Normal | Accuracy | Sensitivity | Spe | PprNormal | PprVEB | PPR_Normal
100 | 1435 | 1 | 0 | 0 | 0.9993 | 0.9993 | 1 | 1 | 0 | PPR_VEB
105 | 1521 | 97 | 23 | 0 | 0.94089 | 0.94005 | 1 | 1 | 0.19167
200 | 1112 | 1 | 512 | 53 | 0.96782 | 0.9991 | 0.90619 | 0.95451 | 0.99805
202 | 1128 | 120 | 14 | 0 | 0.90491 | 0.90385 | 1 | 1 | 0.10448
203 | 1627 | 4 | 132 | 198 | 0.89699 | 0.99755 | 0.4 | 0.89151 | 0.97059
205 | 1670 | 5 | 27 | 3 | 0.99531 | 0.99701 | 0.9 | 0.99821 | 0.84375
208 | 972 | 20 | 630 | 2 | 0.98645 | 0.97984 | 0.99684 | 0.99795 | 0.96923
209 | 1638 | 3 | 1 | 0 | 0.99817 | 0.99817 | 1 | 1 | 0.25
210 | 1551 | 2 | 110 | 13 | 0.99105 | 0.99871 | 0.89431 | 0.99169 | 0.98214
213 | 1676 | 4 | 154 | 1 | 0.99728 | 0.99762 | 0.99355 | 0.9994 | 0.97468
214 | 1270 | 0 | 156 | 9 | 0.99373 | 1 | 0.94545 | 0.99296 | 1
215 | 2054 | 0 | 91 | 2 | 0.99907 | 1 | 0.97849 | 0.99903 | 1
219 | 1292 | 0 | 31 | 7 | 0.99474 | 1 | 0.81579 | 0.99461 | 1
221 | 1285 | 0 | 282 | 6 | 0.99619 | 1 | 0.97917 | 0.99535 | 1
223 | 1280 | 5 | 175 | 177 | 0.88882 | 0.99611 | 0.49716 | 0.87852 | 0.97222
228 | 1067 | 0 | 201 | 31 | 0.97614 | 1 | 0.86638 | 0.97177 | 1
233 | 1444 | 0 | 513 | 6 | 0.99694 | 1 | 0.98844 | 0.99586 | 1
SUM | 24022 | 262 | 3052 | 508 | 0.97235 | 0.98921 | 0.8573 | 0.97929 | 0.92094

## AAMI_SVEB_SOFF
Test Protocol |  |  | Note
Training Time | 5 min |  | 212 | No S,A,a,J (SVEB)
Alpha | 0.9999 |  | 214 | No S,A,a,J (SVEB)
RecordType | 0 |  | 219 | No SVEB in Training
S | OFF |  | 221 | No SVEB in Training
|  |  | 222 | No SVEB in Training
|  |  | 228 | No SVEB in Training
|  |  | 233 | I don't know
234
RecordNum | Normal(G) as Normal | Normal(G) as SVEB | SVEB(G) as SVEB | SVEB(G) as Normal | Accuracy | Sensitivity | Spe | PprNormal | PprVEB
100 | 1435 | 1 | 19 | 3 | 0.99726 | 0.9993 | 0.86364 | 0.99791 | 0.95
200 | 1112 | 1 | 0 | 14 | 0.98669 | 0.9991 | 0 | 0.98757 | 0
201 | 817 | 0 | 12 | 53 | 0.93991 | 1 | 0.18462 | 0.93908 | 1
202 | 1128 | 120 | 23 | 31 | 0.88402 | 0.90385 | 0.42593 | 0.97325 | 0.16084
205 | 1670 | 5 | 1 | 0 | 0.99702 | 0.99701 | 1 | 1 | 0.16667
207 | 1282 | 8 | 0 | 0 | 0.9938 | 0.9938 | 1 | 1 | 0
209 | 1638 | 3 | 39 | 273 | 0.85868 | 0.99817 | 0.125 | 0.85714 | 0.92857
210 | 1551 | 2 | 7 | 5 | 0.99553 | 0.99871 | 0.58333 | 0.99679 | 0.77778
213 | 1676 | 4 | 13 | 7 | 0.99353 | 0.99762 | 0.65 | 0.99584 | 0.76471
220 | 1197 | 12 | 69 | 14 | 0.97988 | 0.99007 | 0.83133 | 0.98844 | 0.85185
223 | 1280 | 5 | 9 | 43 | 0.9641 | 0.99611 | 0.17308 | 0.9675 | 0.64286
232 | 251 | 1 | 37 | 847 | 0.25352 | 0.99603 | 0.041855 | 0.2286 | 0.97368
SUM | 15037 | 162 | 229 | 1290 | 0.91315 | 0.98934 | 0.15076 | 0.92099 | 0.58568

## AAMI_VEB_SON
Test Protocol
Training Time | 5 min
Alpha | 0.9999
RecordType | 0
S | ON
RecordNum | Normal(G) as Normal | Normal(G) as VEB | VEB(G) as VEB | VEB(G) as Normal
200 | 1084 | 29 | 556 | 9
202 | 754 | 494
210
213
214
219
221
228
233

## Result_Comparison
DataRecordNum | Measure | Mine | SVM | NN
100 | VEB(G) as VEB | 0 | 0 | 0
| VEB(G) as Normal | 0 | 0 | 0
| Normal(G) as Normal | 1436 | 1419 | 1436
| Normal(G) as VEB | 0 | 17 | 0
105 | VEB(G) as VEB | 23 | 23 | 19
| VEB(G) as Normal | 0 | 0 | 4
| Normal(G) as Normal | 1533 | 1589 | 1613
| Normal(G) as VEB | 85 | 29 | 5
106 | VEB(G) as VEB | 219 | 255 | 208
| VEB(G) as Normal | 60 | 24 | 71
| Normal(G) as Normal | 1020 | 1019 | 1021
| Normal(G) as VEB | 1 | 2 | 0
108 | VEB(G) as VEB | 1 | 0 | 0
| VEB(G) as Normal | 9 | 10 | 10
| Normal(G) as Normal | 1101 | 1098 | 1101
| Normal(G) as VEB | 0 | 3 | 0
109 | VEB(G) as VEB | 23 | 23 | 23
| VEB(G) as Normal | 0 | 0 | 0
| Normal(G) as Normal | 1591 | 1591 | 1591
| Normal(G) as VEB | 0 | 0 | 0
113 | VEB(G) as VEB | 0 | 0 | 0
| VEB(G) as Normal | 0 | 0 | 0
| Normal(G) as Normal | 1141 | 1141 | 1141
| Normal(G) as VEB | 0 | 0 | 0
114 | VEB(G) as VEB | 29 | 4 | 4
| VEB(G) as Normal | 1 | 26 | 26
| Normal(G) as Normal | 1151 | 1119 | 1124
| Normal(G) as VEB | 1 | 33 | 28
116 | VEB(G) as VEB | 87 | 51 | 51
| VEB(G) as Normal | 0 | 36 | 36
| Normal(G) as Normal | 1431 | 1378 | 1384
| Normal(G) as VEB | 15 | 68 | 62
118 | VEB(G) as VEB | 2 | 0 | 0
| VEB(G) as Normal | 7 | 9 | 9
| Normal(G) as Normal | 1381 | 1319 | 1336
| Normal(G) as VEB | 1 | 63 | 46
119 | VEB(G) as VEB | 284 | 284 | 284
| VEB(G) as Normal | 0 | 0 | 0
| Normal(G) as Normal | 993 | 993 | 994
| Normal(G) as VEB | 1 | 1 | 0
200 | VEB(G) as VEB | 559 | 289 | 270
| VEB(G) as Normal | 6 | 276 | 295
| Normal(G) as Normal | 1079 | 868 | 883
| Normal(G) as VEB | 34 | 245 | 230
201 | VEB(G) as VEB | 1 | 0 | 0
| VEB(G) as Normal | 196 | 197 | 197
| Normal(G) as Normal | 815 | 817 | 817
| Normal(G) as VEB | 2 | 0 | 0
202 | VEB(G) as VEB | 14 | 2 | 1
| VEB(G) as Normal | 0 | 12 | 13
| Normal(G) as Normal | 1247 | 1069 | 1236
| Normal(G) as VEB | 1 | 179 | 12
203 | VEB(G) as VEB | 221 | 121 | 0
| VEB(G) as Normal | 79 | 179 | 300
| Normal(G) as Normal | 1621 | 1630 | 1631
| Normal(G) as VEB | 10 | 1 | 0
207 | VEB(G) as VEB | 0 | 0 | 0
| VEB(G) as Normal | 0 | 0 | 0
| Normal(G) as Normal | 1282 | 1270 | 1216
| Normal(G) as VEB | 8 | 20 | 74
208 | VEB(G) as VEB | 631 | 304 | 298
| VEB(G) as Normal | 1 | 328 | 334
| Normal(G) as Normal | 959 | 626 | 631
| Normal(G) as VEB | 33 | 366 | 361
209 | VEB(G) as VEB | 1 | 0 | 0
| VEB(G) as Normal | 0 | 1 | 1
| Normal(G) as Normal | 1638 | 1641 | 1641
| Normal(G) as VEB | 3 | 0 | 0
210 | VEB(G) as VEB | 110 | 32 | 25
| VEB(G) as Normal | 13 | 91 | 98
| Normal(G) as Normal | 1551 | 1464 | 1485
| Normal(G) as VEB | 2 | 89 | 68
213 | VEB(G) as VEB | 154 | 19 | 19
| VEB(G) as Normal | 1 | 136 | 136
| Normal(G) as Normal | 1678 | 1520 | 1532
| Normal(G) as VEB | 2 | 160 | 148
214 | VEB(G) as VEB | 160 | 157 | 117
| VEB(G) as Normal | 5 | 8 | 48
| Normal(G) as Normal | 1269 | 1269 | 1270
| Normal(G) as VEB | 1 | 1 | 0
215 | VEB(G) as VEB | 91 | 11 | 9
| VEB(G) as Normal | 2 | 82 | 84
| Normal(G) as Normal | 2054 | 1975 | 1982
| Normal(G) as VEB | 0 | 79 | 72
219 | VEB(G) as VEB | 31 | 0 | 0
| VEB(G) as Normal | 7 | 38 | 38
| Normal(G) as Normal | 1288 | 1263 | 1292
| Normal(G) as VEB | 4 | 29 | 0
220 | VEB(G) as VEB | 0 | 0 | 0
| VEB(G) as Normal | 0 | 0 | 0
| Normal(G) as Normal | 1209 | 1202 | 1209
| Normal(G) as VEB | 0 | 7 | 0
221 | VEB(G) as VEB | 286 | 280 | 278
| VEB(G) as Normal | 2 | 8 | 10
| Normal(G) as Normal | 1279 | 1285 | 1285
| Normal(G) as VEB | 6 | 0 | 0
223 | VEB(G) as VEB | 139 | 71 | 0
| VEB(G) as Normal | 213 | 281 | 352
| Normal(G) as Normal | 1281 | 1108 | 1285
| Normal(G) as VEB | 4 | 177 | 0
228 | VEB(G) as VEB | 215 | 169 | 140
| VEB(G) as Normal | 17 | 63 | 92
| Normal(G) as Normal | 1067 | 1012 | 1018
| Normal(G) as VEB | 0 | 55 | 49
233 | VEB(G) as VEB | 513 | 209 | 206
| VEB(G) as Normal | 6 | 310 | 313
| Normal(G) as Normal | 1443 | 1140 | 1146
| Normal(G) as VEB | 1 | 304 | 298

## Normal VEB
| Mine |  |  |  | SVM |  |  |  | NN
Record | Normal as Normal | Normal as VEB | VEB as Normal | VEB as VEB | Normal as Normal | Normal as VEB | VEB as Normal | VEB as VEB | Normal as Normal | Normal as VEB | VEB as Normal | VEB as VEB
100 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 17 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 0
105 | 1533 | 85 | 0 | 23 | 1589 | 29 | 0 | 23 | 1613 | 5 | 4 | 19
106 | 1020 | 1 | 60 | 219 | 1019 | 2 | 24 | 255 | 1021 | 0 | 71 | 208
108 | 1101 | 0 | 9 | 1 | 1098 | 3 | 10 | 0 | 1101 | 0 | 10 | 0
109 | 1591 | 0 | 0 | 23 | 1591 | 0 | 0 | 23 | 1591 | 0 | 0 | 23
113 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 0
114 | 1151 | 1 | 1 | 29 | 1119 | 33 | 26 | 4 | 1124 | 28 | 26 | 4
116 | 1431 | 15 | 0 | 87 | 1378 | 68 | 36 | 51 | 1384 | 62 | 36 | 51
118 | 1381 | 1 | 7 | 2 | 1319 | 63 | 9 | 0 | 1336 | 46 | 9 | 0
119 | 993 | 1 | 0 | 284 | 993 | 1 | 0 | 284 | 994 | 0 | 0 | 284
200 | 1079 | 34 | 6 | 559 | 868 | 245 | 276 | 289 | 883 | 230 | 295 | 270
201 | 815 | 2 | 196 | 1 | 817 | 0 | 197 | 0 | 817 | 0 | 197 | 0
202 | 1247 | 1 | 0 | 14 | 1069 | 179 | 12 | 2 | 1236 | 12 | 13 | 1
203 | 1621 | 10 | 79 | 221 | 1630 | 1 | 179 | 121 | 1631 | 0 | 300 | 0
207 | 1282 | 8 | 0 | 0 | 1270 | 20 | 0 | 0 | 1216 | 74 | 0 | 0
208 | 959 | 33 | 1 | 631 | 626 | 366 | 328 | 304 | 631 | 361 | 334 | 298
209 | 1638 | 3 | 0 | 1 | 1641 | 0 | 1 | 0 | 1641 | 0 | 1 | 0
210 | 1551 | 2 | 13 | 110 | 1464 | 89 | 91 | 32 | 1485 | 68 | 98 | 25
213 | 1678 | 2 | 1 | 154 | 1520 | 160 | 136 | 19 | 1532 | 148 | 136 | 19
214 | 1269 | 1 | 5 | 160 | 1269 | 1 | 8 | 157 | 1270 | 0 | 48 | 117
215 | 2054 | 0 | 2 | 91 | 1975 | 79 | 82 | 11 | 1982 | 72 | 84 | 9
219 | 1288 | 4 | 7 | 31 | 1263 | 29 | 38 | 0 | 1292 | 0 | 38 | 0
220 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 7 | 0 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0
221 | 1279 | 6 | 2 | 286 | 1285 | 0 | 8 | 280 | 1285 | 0 | 10 | 278
223 | 1281 | 4 | 213 | 139 | 1108 | 177 | 281 | 71 | 1285 | 0 | 352 | 0
228 | 1067 | 0 | 17 | 215 | 1012 | 55 | 63 | 169 | 1018 | 49 | 92 | 140
233 | 1443 | 1 | 6 | 513 | 1140 | 304 | 310 | 209 | 1146 | 298 | 313 | 206

## Normal_VEB_Performance
| Mine |  |  |  |  | SVM |  |  |  |  | NN
Record | Accuracy | Sensitivity | Specitifity | Ppr_Normal | Ppr_VEB | Accuracy | Sensitivity | Specitifity | Ppr_Normal | Ppr_VEB | Accuracy | Sensitivity | Specitifity | Ppr_Normal | Ppr_VEB
100 | 100% | 100% | - | 100% | - | 98.82% | 98.82% | - | 100% | 0% | 100% | 100% | - | 100% | -
105 | 94.82% | 94.75% | 100% | 100% | 21.3% | 98.23% | 98.21% | 100% | 100% | 44.23% | 99.45% | 99.69% | 82.61% | 99.75% | 79.17%
106 | 95.31% | 99.9% | 78.49% | 94.44% | 99.55% | 98% | 99.8% | 91.4% | 97.7% | 99.22% | 94.54% | 100% | 74.55% | 93.5% | 100%
108 | 99.19% | 100% | 10% | 99.19% | 100% | 98.83% | 99.73% | 0% | 99.1% | 0% | 99.1% | 100% | 0% | 99.1% | -
109 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
113 | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | 100% | - | 100% | -
114 | 99.83% | 99.91% | 96.67% | 99.91% | 96.67% | 95.01% | 97.14% | 13.33% | 97.73% | 10.81% | 95.43% | 97.57% | 13.33% | 97.74% | 12.5%
116 | 99.02% | 98.96% | 100% | 100% | 85.29% | 93.22% | 95.3% | 58.62% | 97.45% | 42.86% | 93.61% | 95.71% | 58.62% | 97.46% | 45.13%
118 | 99.42% | 99.93% | 22.22% | 99.5% | 66.67% | 94.82% | 95.44% | 0% | 99.32% | 0% | 96.05% | 96.67% | 0% | 99.33% | 0%
119 | 99.92% | 99.9% | 100% | 100% | 99.65% | 99.92% | 99.9% | 100% | 100% | 99.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
200 | 97.62% | 96.95% | 98.94% | 99.45% | 94.27% | 68.95% | 77.99% | 51.15% | 75.87% | 54.12% | 68.71% | 79.34% | 47.79% | 74.96% | 54%
201 | 80.47% | 99.76% | 0.5076% | 80.61% | 33.33% | 80.57% | 100% | 0% | 80.57% | - | 80.57% | 100% | 0% | 80.57% | -
202 | 99.92% | 99.92% | 100% | 100% | 93.33% | 84.87% | 85.66% | 14.29% | 98.89% | 1.105% | 98.02% | 99.04% | 7.143% | 98.96% | 7.692%
203 | 95.39% | 99.39% | 73.67% | 95.35% | 95.67% | 90.68% | 99.94% | 40.33% | 90.11% | 99.18% | 84.46% | 100% | 0% | 84.46% | -
207 | 99.38% | 99.38% | - | 100% | 0% | 98.45% | 98.45% | - | 100% | 0% | 94.26% | 94.26% | - | 100% | 0%
208 | 97.91% | 96.67% | 99.84% | 99.9% | 95.03% | 57.27% | 63.1% | 48.1% | 65.62% | 45.37% | 57.2% | 63.61% | 47.15% | 65.39% | 45.22%
209 | 99.82% | 99.82% | 100% | 100% | 25% | 99.94% | 100% | 0% | 99.94% | - | 99.94% | 100% | 0% | 99.94% | -
210 | 99.11% | 99.87% | 89.43% | 99.17% | 98.21% | 89.26% | 94.27% | 26.02% | 94.15% | 26.45% | 90.1% | 95.62% | 20.33% | 93.81% | 26.88%
213 | 99.84% | 99.88% | 99.35% | 99.94% | 98.72% | 83.87% | 90.48% | 12.26% | 91.79% | 10.61% | 84.52% | 91.19% | 12.26% | 91.85% | 11.38%
214 | 99.58% | 99.92% | 96.97% | 99.61% | 99.38% | 99.37% | 99.92% | 95.15% | 99.37% | 99.37% | 96.66% | 100% | 70.91% | 96.36% | 100%
215 | 99.91% | 100% | 97.85% | 99.9% | 100% | 92.5% | 96.15% | 11.83% | 96.01% | 12.22% | 92.73% | 96.49% | 9.677% | 95.93% | 11.11%
219 | 99.17% | 99.69% | 81.58% | 99.46% | 88.57% | 94.96% | 97.76% | 0% | 97.08% | 0% | 97.14% | 100% | 0% | 97.14% | -
220 | 100% | 100% | - | 100% | - | 99.42% | 99.42% | - | 100% | 0% | 100% | 100% | - | 100% | -
221 | 99.49% | 99.53% | 99.31% | 99.84% | 97.95% | 99.49% | 100% | 97.22% | 99.38% | 100% | 99.36% | 100% | 96.53% | 99.23% | 100%
223 | 86.74% | 99.69% | 39.49% | 85.74% | 97.2% | 72.02% | 86.23% | 20.17% | 79.77% | 28.63% | 78.5% | 100% | 0% | 78.5% | -
228 | 98.69% | 100% | 92.67% | 98.43% | 100% | 90.92% | 94.85% | 72.84% | 94.14% | 75.45% | 89.15% | 95.41% | 60.34% | 91.71% | 74.07%
233 | 99.64% | 99.93% | 98.84% | 99.59% | 99.81% | 68.72% | 78.95% | 40.27% | 78.62% | 40.74% | 68.87% | 79.36% | 39.69% | 78.55% | 40.87%
AVG | 97.79% | 99.4% | 81.56% | 98.15% | 82.73% | 90.67% | 94.35% | 43.17% | 93.8% | 41.25% | 91.05% | 95.7% | 36.56% | 93.12% | 50.45%

## Not_int_Test
RecordNum | Comment
103 | Train 에 class 2 가 없다.