## AAMI_VEB_SOFF
Test Protocol
Training Time | 5 min |  | Spe | [6 empty] | Accuracy | 맞춘 확률
Alpha | 0.9999 | [8 empty] | Se | 모든 이벤트 중 이벤트를 제대로 볼 확률
RecordType | 0
S | OFF | [8 empty] | Spe | 모든 non-event 중 non-event 를 제대로 볼 확률
| Correct Normal | Wrong Normal | Correct VEB | Wrong VEB | [5 empty] | PPR | 이벤트 디텍팅한 것 중 이벤트를 맞출 확률
RecordNum | Normal(G) as Normal | Normal(G) as VEB | VEB(G) as VEB | VEB(G) as Normal | Accuracy | Sensitivity | Spe | PprNormal | PprVEB | PPR_Normal
100 | 1435 | 1 | 0 | 0 | 0.9993 | 0.9993 | 1 | 1 | 0 | PPR_VEB
105 | 1521 | 97 | 23 | 0 | 0.94089 | 0.94005 | 1 | 1 | 0.19167
200 | 1112 | 1 | 512 | 53 | 0.96782 | 0.9991 | 0.90619 | 0.95451 | 0.99805
202 | 1128 | 120 | 14 | 0 | 0.90491 | 0.90385 | 1 | 1 | 0.10448
203 | 1627 | 4 | 132 | 198 | 0.89699 | 0.99755 | 0.4 | 0.89151 | 0.97059
205 | 1670 | 5 | 27 | 3 | 0.99531 | 0.99701 | 0.9 | 0.99821 | 0.84375
208 | 972 | 20 | 630 | 2 | 0.98645 | 0.97984 | 0.99684 | 0.99795 | 0.96923
209 | 1638 | 3 | 1 | 0 | 0.99817 | 0.99817 | 1 | 1 | 0.25
210 | 1551 | 2 | 110 | 13 | 0.99105 | 0.99871 | 0.89431 | 0.99169 | 0.98214
213 | 1676 | 4 | 154 | 1 | 0.99728 | 0.99762 | 0.99355 | 0.9994 | 0.97468
214 | 1270 | 0 | 156 | 9 | 0.99373 | 1 | 0.94545 | 0.99296 | 1
215 | 2054 | 0 | 91 | 2 | 0.99907 | 1 | 0.97849 | 0.99903 | 1
219 | 1292 | 0 | 31 | 7 | 0.99474 | 1 | 0.81579 | 0.99461 | 1
221 | 1285 | 0 | 282 | 6 | 0.99619 | 1 | 0.97917 | 0.99535 | 1
223 | 1280 | 5 | 175 | 177 | 0.88882 | 0.99611 | 0.49716 | 0.87852 | 0.97222
228 | 1067 | 0 | 201 | 31 | 0.97614 | 1 | 0.86638 | 0.97177 | 1
233 | 1444 | 0 | 513 | 6 | 0.99694 | 1 | 0.98844 | 0.99586 | 1
SUM | 24022 | 262 | 3052 | 508 | 0.97235 | 0.98921 | 0.8573 | 0.97929 | 0.92094

## AAMI_SVEB_SOFF
Test Protocol |  |  | Note
Training Time | 5 min |  | 212 | No S,A,a,J (SVEB)
Alpha | 0.9999 |  | 214 | No S,A,a,J (SVEB)
RecordType | 0 |  | 219 | No SVEB in Training
S | OFF |  | 221 | No SVEB in Training
|  |  | 222 | No SVEB in Training
|  |  | 228 | No SVEB in Training
|  |  | 233 | I don't know
234
RecordNum | Normal(G) as Normal | Normal(G) as SVEB | SVEB(G) as SVEB | SVEB(G) as Normal | Accuracy | Sensitivity | Spe | PprNormal | PprVEB
100 | 1435 | 1 | 19 | 3 | 0.99726 | 0.9993 | 0.86364 | 0.99791 | 0.95
200 | 1112 | 1 | 0 | 14 | 0.98669 | 0.9991 | 0 | 0.98757 | 0
201 | 817 | 0 | 12 | 53 | 0.93991 | 1 | 0.18462 | 0.93908 | 1
202 | 1128 | 120 | 23 | 31 | 0.88402 | 0.90385 | 0.42593 | 0.97325 | 0.16084
205 | 1670 | 5 | 1 | 0 | 0.99702 | 0.99701 | 1 | 1 | 0.16667
207 | 1282 | 8 | 0 | 0 | 0.9938 | 0.9938 | 1 | 1 | 0
209 | 1638 | 3 | 39 | 273 | 0.85868 | 0.99817 | 0.125 | 0.85714 | 0.92857
210 | 1551 | 2 | 7 | 5 | 0.99553 | 0.99871 | 0.58333 | 0.99679 | 0.77778
213 | 1676 | 4 | 13 | 7 | 0.99353 | 0.99762 | 0.65 | 0.99584 | 0.76471
220 | 1197 | 12 | 69 | 14 | 0.97988 | 0.99007 | 0.83133 | 0.98844 | 0.85185
223 | 1280 | 5 | 9 | 43 | 0.9641 | 0.99611 | 0.17308 | 0.9675 | 0.64286
232 | 251 | 1 | 37 | 847 | 0.25352 | 0.99603 | 0.041855 | 0.2286 | 0.97368
SUM | 15037 | 162 | 229 | 1290 | 0.91315 | 0.98934 | 0.15076 | 0.92099 | 0.58568

## AAMI_VEB_SON
Test Protocol
Training Time | 5 min
Alpha | 0.9999
RecordType | 0
S | ON
RecordNum | Normal(G) as Normal | Normal(G) as VEB | VEB(G) as VEB | VEB(G) as Normal
200 | 1084 | 29 | 556 | 9
202 | 754 | 494
210
213
214
219
221
228
233

## Result_Comparison
| NN | SoftMax | Hidden | 58
전체 맞춘 갯수
RecordNum | Algorithm | Normal(G) as Normal | Normal(G) as VEB | VEB(G) as VEB | VEB(G) as Normal | Accuracy | Sensitivity | Spe | PprNormal | PprVEB
100 | Mine | 1436 | 0 | 0 | 0
| SVM | 1419 | 17 | 0 | 0
| NeuralNet | 1436 | 0 | 0 | 0
105 | Mine | 1533 | 85 | 23 | 0
| SVM | 1589 | 29 | 23 | 0
| NeuralNet | 1611 | 7 | 20 | 3
106 | Mine | 1020 | 1 | 219 | 60
| SVM | 1019 | 2 | 255 | 24
| NeuralNet | 1021 | 0 | 214 | 65
108 | Mine | 1101 | 0 | 1 | 9
| SVM | 1098 | 3 | 0 | 10
| NeuralNet | 1099 | 2 | 0 | 10
113 | Mine | 1141 | 0 | 0 | 0
| SVM | 1141 | 0 | 0 | 0
| NeuralNet | 1136 | 0 | 0 | 5
114 | Mine | 1151 | 1 | 29 | 1
| SVM | 1119 | 33 | 4 | 26
| NeuralNet | 1124 | 28 | 4 | 26
116 | Mine | 1431 | 15 | 87 | 0
| SVM | 1378 | 68 | 51 | 36
| NeuralNet | 1404 | 42 | 50 | 37
118 | Mine | 1381 | 1 | 2 | 7
| SVM | 1319 | 63 | 0 | 9
| NeuralNet | 1337 | 45 | 0 | 9
119 | Mine | 993 | 1 | 284 | 0
| SVM | 993 | 1 | 284 | 0
| NeuralNet | 994 | 0 | 284 | 0
200 | Mine | 1079 | 34 | 559 | 6
| SVM | 868 | 245 | 289 | 276
| NeuralNet | 910 | 203 | 248 | 317
201 | Mine | 815 | 2 | 1 | 196
| SVM | 817 | 0 | 0 | 197
| NeuralNet | 817 | 0 | 0 | 197
202 | Mine | 1247 | 1 | 14 | 0
| SVM | 1069 | 179 | 2 | 12
| NeuralNet | 1236 | 12 | 1 | 13
203 | Mine | 1621 | 10 | 221 | 79
| SVM | 1630 | 1 | 121 | 179
| NeuralNet | 1631 | 0 | 0 | 300
207 | Mine | 1282 | 8 | 0 | 0
| SVM | 1270 | 20 | 0 | 0
| NeuralNet | 1282 | 8 | 0 | 0
207 | Mine | 959 | 33 | 631 | 1
| SVM | 626 | 366 | 304 | 328
| NeuralNet | 632 | 360 | 295 | 337
209 | Mine | 1638 | 3 | 1 | 0
| SVM | 1641 | 0 | 0 | 1
| NeuralNet | 1641 | 0 | 0 | 1
210 | Mine | 1551 | 2 | 110 | 13
SVM
NeuralNet

## Not_int_Test
RecordNum | Comment
103 | Train 에 class 2 가 없다.